一
、主要技术参数及要求：

1． 型号规格：R400AB2-E   

2． 测量类型：薄型样板、零件及轴类零件。

3． 技术指标：

· 测量行程：       300mm×150mm 
                     双轴快速移动

· 屏幕直径：       φ400mm

· 光学精度：       轮廓失真率0.05%，表面失真率0.1%

· 光源：           水平光源，使用长寿命卤素灯及冷却风扇； 

                     双臂可弯曲式调整光纤冷光表面反射光源；  

                     具有光源偏位调整功能。

· 数字角度规：     度数可用度、分或小数点度数两种形式表示，读数精度为1分；
任意归零；

绝对或相对测量；

正负向可改变

·  数显分辨率：     0.5μm
·  准确度：         2.5+L/100  μm
·  电源：           220V/50HZ
4． AB2-E软件功能：

·   可在WINDOWS界面下执行，具有几何测量功能

· 自动寻边系统

· 可打印测绘图形

· 输出表格并可将公司抬头打入

· 测量结果可直接转换成统计图表

· 可自动与EXCEL等软件连接

· 自动识别被测工件特征（如：点、线、圆等）

· SPC软件用于质量控制及分析，并可输出结果分析报告

· 几何测量图形界面操作方便

· 测量同时绘出图形

· 记录测量结果并可重新调取

· 可做单独或整体的公差统计测量

· 测量图形转换成DXF格式，方便其它绘图软件读取

· 根据预设尺寸公差，结果超差可公差报警

· 轮廓公差比较分析，实测数据与CAD工件图比较

5． 投影仪配置：

A、  主机

· R400AB2-E主机                       1台
· 10×镜头                              1个

· AB2-E软件                            1套
· 附带的工具                            （内六角扳手）1套
B、 计算机系统






